
MEDICION DE FLUJO

En su momento se verifico experimentalmente que aumentando la tensión de alimentación desde la salida del step down, el cero del flujo variaba (**volver a verificar**)



En primer lugar se mide la tensión que se tiene en el conversor Analogico digital (ADS)

p\_dpt = ( (Voltage - vzero)/vs - 0.04 ) / 0.09 \* 1000 \* DEFAULT\_PA\_TO\_CM\_H20;

Voltage = (adc0 \* 0.1875) \* 0.001; //Volts

if (calibration\_run) {

vcorr\_count += 1.;

verror\_sum += ( Voltage - 0.04 \* vs); //-5\*0.04

Serial.println("Calibration sum: "+ String(verror\_sum));

} else { //This sums the feed error

verror\_sum += vlevel; // -5\*0.04

vcorr\_count += 1.;

}

verror\_sum\_outcycle += verror;

vzero = verror\_sum\_outcycle / float(CALIB\_CYCLES);

Ejemplo de Salida

Calibration iter, cycle, verror, sum: 160, 4, 0.02, 0.13

Calibration verror: 0.03

ENSAMBLADO

1. Unir PIN 1 con 16 LCD
2. Puentear R25
3. Divisor de 120/470 entre 5V/GND/A2 (VREF)
4. Divisor de 12k y 470 a A4 (Bat)
5. Divisor de (120 y 470??) a presión/5V/GND
6. Conexión RELE

A0 – Presión (en Placa)

A1 - NC

A2 – MPX –VREF (5V a 1V1)

A3 - Presión (si se usa)

A4 – Pin Bat Level

Para el corte de erengia hay 3 resistencias en serie:

R1: 470-220-120=810

R2: 470

R1/(R1+R2)=0.36